ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ใบรายงานความก้าวหน้าโครงงาน วิชา 01046722 ELECTRONIC APPLICATIONS 2

ครั้งที่   3       ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ระบบวัดอิมพีแดนซ์ แบบดิจิทัล

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) Digital Impedance Measurement System

ชื่อ – นามสกุล นายฤติน วงษ์สะอาด		รหัสนักศึกษา 66010027

ชื่อ – นามสกุล นายอดิศร สมมาตร		รหัสนักศึกษา 66010892

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร สุเมฆ วิศยทักษิณ

| วันที่ | งานที่ปฏิบัติ |
| --- | --- |
| 10-15 / 2 / 2569 12-20 / 2 / 2569 24 / 2 / 2569 2 / 3 / 2569 3 / 3 / 2569 | -ทำการต่อวงจรระหว่าง ESP32 และ FPGA บนบอร์ดทดลองจริง เพื่อทดสอบการทำงานว่าสามารถทำงานร่วมกันได้หรือไม่ โดยตรวจสอบผลการทำงานผ่าน Simulation เนื่องจากต้องมีการ Sync สัญญาณระหว่าง ESP32 และ FPGA เพราะสัญญาณ Clock อยู่คนละ Domain -ทำการทดลองวงจร Analog ที่ทำหน้าที่จัดการสัญญาณแอนะล็อก ได้แก่ วงจร Differential Amplifier, วงจร Buffer และวงจร Comparator ทดลองใช้ Differential Probe เพื่อวัดค่า Amplitude และ Phase เพื่อนำค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค่าที่คำนวณได้จากทางทฤษฎี -ทดสอบการอ่านค่า Count Phase Delay จาก FPGA แล้วนำมาคำนวณหา Phase จากการทดลองพบว่า ค่า Phase ที่วัดได้จากวงจรมีความใกล้เคียงกับค่าที่วัดได้จาก Differential Probe ซึ่งแสดงว่าสามารถใช้วิธีการนับ Phase ด้วย FPGA ได้ -ศึกษาการออกแบบอัลกอริทึม SAR (Successive Approximation Register) โดยใช้ ESP32 ควบคุม DAC และ FPGA นับ Clock เพื่อตัดสินใจเลือกค่า Vp เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณค่า Impedance จากการวัด |

อาจารย์ที่ปรึกษาขอรับรองว่า	☐ นักศึกษาได้ปฏิบัติงานตามที่ได้เขียนรายงานมานี้

☐ นักศึกษาได้ส่งบางส่วนของรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ

(ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำเครื่องหมายหน้าข้อความที่ต้องการรับรอง)

ลงนาม

วันที่ ……………………………………………………………….

ตารางเปรียบเทียบค่า Phase จากการทดลอง

เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ค่า Phase ระหว่างค่าทฤษฎี, ค่าที่วัดจาก Oscilloscope และค่าจากระบบวัดอิมพีแดนซ์ที่ออกแบบ

C test = 10nF Rf = 1K

|  | ค่าทฤษฎี | ค่าที่วัดจาก Oscilloscope | ค่าจากระบบวัดอิมพีแดนซ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| Frequency | Phase | Phase | Phase |
| 100Hz | 0.72° | 0.2° | 0.12° |
| 1KHz | 7.16° | 6.03° | 5.986° |
| 10KHz | 51.53° | 46.52° | 46.87° |
| 100KHz | 85.45° | 91.05° | 89.25° |

ผลการทดลสอบพบว่า ค่าที่วัดจาก Oscilloscope และ ค่าจากระบบวัดอิมพีแดนซ์ มีแนวโน้มใกล้กันที่ห่างจากค่าทฤษฎี เพราะว่าค่า Ctest จริงๆไม่ได้มีค่า 10nF

ภาพ : บอร์ดทดลอง  ระบบวัดอิมพีแดนซ์ แบบดิจิทัล

ภาพ สัญญาณ Gowin Analyzer Oscilloscope ที่อ่าน DataMode จาก ESP และ Count Phase จากวงจร Analog แต่ละความถี่

ภาพ Schematic ระบบวัดอิมพีแดนซ์ แบบดิจิทัล